## SPECYFIKACJA TECHNICZNA
13-2020 Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zakup-dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem
Wymagane parametry techniczne i wyposażenie pojazdu:
I - pojazd bazowy – przeznaczony do adaptacji na ambulans:
Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe | TAK/NIE
A | B
1. | pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 r. z przebiegiem max. 200 km. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu na kołach.
2. | aktualne świadectwo homologacji pojazdu kompletnego
POJAZD BAZOWY
NADWOZIE
3. | typu „furgon” , częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
4. | kabina kierowcy dwuosobowa, w pełni regulowane fotele kierowcy i pasażera z min. jednym podłokietnikiem dla każdego fotela.
5. | wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m
6. | długość przedziału medycznego min. 3,00 m
7. | szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m
8. | drzwi tylne przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki do kąta min. 260o , wyposażony w blokadę oraz ogranicznik położenia skrzydeł
9. | drzwi boczne przesuwne z prawej strony z oknem przesuwnym + wysuwany stopień elektryczny( podświetlany). Wysunięty stopień sygnalizowany świetlnie w kabinie kierowcy.
10. | lakier w kolorze białym lub żółtym.
11. | centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem sterowany z oryginalnego kluczyka/pilota.
12. | drzwi boczne przesuwne (prawe i lewe do przedziału ładunkowego) .
13. | nie zintegrowane z reflektorami głównymi reflektory przeciwmgłowe.
14. | drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne LED włączające się automatycznie po ich otwarciu.
15. | kierunkowskazy z tyłu na dachu pojazdu LED oraz lampy obrysowe z tyłu na dachu.
16. | boczne światła pozycyjne.
17. | przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą i miejscem na noszach).
18. | stopień z tyłu pojazdu.
SILNIK
19. | silnik wysokoprężny turbodiesel o pojemności min. 1900 cm3
20. | moc silnika minimum 165 KM,
21. | max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm
22. | spełniający wymogi normy Euro VI(równoważny z Euro 6)
ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
23. | skrzynia biegów manualna lub automatyczna. Skrzynia automatyczna jedynie przy mocy silnika min.175 KM
24. | napęd na koła przednie lub tylne
25. | adaptacyjny układ ESP (elektronicznej stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu - tj. ilości osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym.
ZAWIESZENIE
26. | wzmocnione zawieszenie i zapewniające komfort transportu chorego.
UKŁAD HAMULCOWY
27. | hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej ze wspomaganiem
28. | system ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania
29. | elektroniczny system podziału siły hamowania
30. | system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej (np. ASR) + system wspomagania ruszania pod górę
UKŁAD KIEROWNICZY
31. | ze wspomaganiem
32. | regulowana kolumna kierownicy
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA
33. | dogrzewacz silnika(jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.: montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta)
34. | klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
35. | zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu
36. | alternator o wydajności min. 180 A
WYPOSAŻENIE POJAZDU
37. | czołowa i boczna poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
38. | pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy + dodatkowo komplet opon zimowych
39. | elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka boczne
40. | elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy
41. | zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l
42. | czujniki parkowania przód i tył.
43. | ogrzewana elektrycznie szyba przednia (jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.: montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta). Zamawiający dopuszcza ogrzewanie poprzez nawiew.
44. | kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego. Radiotelefon Kenwood NX-700. Przygotowane miejsce i wyprowadzone przewody wraz z końcówkami.
45. | wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu Kenwood NX-700 wraz z wtyczkami oraz anteną.
46. | montaż pełnej instalacji SWD PRM(instalacja, podstawa, stacja dokująca tabletu, podstawa pod drukarkę, anteny GPS). Tablet, drukarka oraz moduł GPS są po stronie Zamawiającego.
47. | kamera cofania + monitor min. 7 cali. Rozdzielczość kamery i monitora min 800x400 pixeli.
48. | 2 kamery w przedziale medycznym, jedna nad blatem roboczym, skierowana na fotel umieszczony na prawej ścianie, druga w tylnej części, obejmująca cały przedział medyczny + monitor 7 cali zintegrowany z lusterkiem wstecznym ( rozdzielność monitora oraz kamer co najmniej 800x400 pixeli).
49. | sygnalizator cofania pojazdu z możliwością wyłączenia (przełącznik mechaniczny)
50. | reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED (jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.: montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta).
51. | ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej (jeżeli jest w opcji pojazdu fabrycznego tzn.: montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta).
52. | wielofunkcyjna kierownica
53. | czujnik światła i deszczu
54. | półki nad przednią szybą (półka nad głową kierowcy oraz pasażera).
55. | min. radio MP3/USB/Bluetooth.
56. | min. 2 gniazda USB w kabinie kierowcy, dodatkowe gniazdo 12V(typu zapalniczki) umieszczone na podszybiu oraz jedno gniazdo 12V(typu zapalniczki) umieszczone przy półce nad głową kierowcy. Wszystkie gniazda z stałym zasilaniem. Miejsce zamontowania uzgodnione z zamawiającym.
57. | min. 1 lampka typu kokpit na giętkim przewodzie zamontowane w kabinie kierowcy po stronie pasażera.
58. | dywaniki gumowe.
II - Adaptacja pojazdu bazowego na ambulans
Lp. | Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe
A | B
NADWOZIE
59. | zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi, (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l), krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych oraz kasków. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 2 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)
60. | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione.
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
61. | niezależne od pracy silnika ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego min 5,0 kW (proszę podać markę i model)
62. | klimatyzacja automatyczna przedziału medycznego z czujnikiem temp. zewn.
63. | nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.
64. | postojowy – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury, termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2,1 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia). Temperatury grzejnika sterowana niezależnie od nagrzewnicy za pośrednictwem osobnej regulacji na panelu lub osobnym sterowniku.
65. | wentylacja mechaniczna, nawiewno–wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 60 razy na godzinę w czasie postoju.
66. | rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). Nawiew zimnego powietrza do przedziału medycznego przez urządzenie uzdatniające wydmuchiwane powietrze. Uzdatnianie powietrza ma polegać na zmniejszeniu poziomu bakterii, wirusów, zarodników, pleśni np. poprzez system promieniowej jonizacji katalitycznej.
SYGNALIZACJA ŚWIETLNO ‑ DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
67. | poziom hałasu w przedziale medycznym przy włączonych sygnałach dźwiękowych powinien być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 zał. 2 z późniejszymi zmianami.
68. | dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 2 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania (podać markę i model). Uruchamianie dodatkowe realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Miejsce zamocowania włącznika uzgodnione z zamawiającym.
69. | dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy powyżej 100W. Uruchamianie/wyłączanie realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy lub poprzez przytrzymanie blendy świateł drogowych.
70. | dodatkowy włącznik sygnalizacji ostrzegawczej, realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Miejsce zamocowania włącznika uzgodnione z zamawiającym.
71. | w przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola przed pojazdem oraz w tablicę LEDową. Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania dowolnych napisów (np. Ambulans, Wypadek – również w wersji lustrzanej). Napisy wprowadzane za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy. Zamawiający dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki niskoprofilowe LED, nie dopuszcza lampy np. typu "kogut" lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz tablicą LEDową) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem ) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model
72. | w tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz tzw. "falę"). Uruchamianie "fali" za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy.. Zamawiający dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki niskoprofilowe LED, nie dopuszcza lampy np. typu "kogut" lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami oraz tzw. "falą") ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem jednym kloszem) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model
73. | z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (błotniki przednie, słupki tylne, lusterka, grill (min. 2 sztuki), przednia górna część maski (2 sztuki). W razie braku możliwości montażu w górnej części maski (montaż w grillu 4 sztuk). Rozmieszczenie na błotnikach uzgodnione z zamawiającym.
74. | reflektory zewnętrzne typu LED z 4 stron pojazdu, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej ze stron, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Automatyczne wyłączęnie oświetlenia roboczego po przekroczeniu ok 20km/h.
75. | sygnał dźwiękowy modulowany (min. 4 modulacje) o natężeniu minimum 120db z 3m, z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. głośnik zabudowany w pasie przednim lub w komorze silnika.
76. | 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, typu 3 barwy czerwonej, umieszczony wokół dachu, typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym pomiędzy linią okien i nadkoli.
77. | z przodu pojazdu napis: z folii typu 3 „ambulans” w wersji lustrzanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r.
78. | oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
79. | po obu bokach oraz z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej z oznaczeniem typu zespołu(uzgodnione z zamawiającym).
80. | nazwa oraz logo dysponenta jednostki, umieszczona po obu bokach pojazdu: „Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”
81. | nazwa oraz logo Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
82. | światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie lampy typu LED, zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx;
83. | minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym.
84. | w tylnej części pojazdu, przy drzwiach dwuskrzydłowych po stronie prawej panel: włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego(roboczego) oraz oświetlenia przedziału medycznego.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
85. | instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum 4 gniazd poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V),
86. | kabel zasilający o długości min. 15m,
87. | zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,
88. | wyłącznik przeciwporażeniowy,
89. | automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów, działających przy podłączonej instalacji 230V.
90 | grzałka w bloku silnika zasilana z sieci 230V z możliwością wyłączenia. Proszę podać zakres temperatury grzania oraz markę i model.
91 | 1 gniazdo 230V oraz 1 gniazdo 12V nad blatem roboczym ze stałym zasilaniem.
92 | w przedziale medycznym min. 4 gniazda 12V.
93 | atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym min. 1 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia).
WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
94. | pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne, powinno być one zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie ich lub zranienie osób poruszającym się w pojeździe.
95. | podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna”.
96. | ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.
97. | zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem LED umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 3 szt.), na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe (zamykany na zamek szyfrowy lub kluczyk) oraz szafka na 3 pudełka rękawiczek jednorazowych.
98. | zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z miejscem na pojemnik na zużyte igły, strzykawki, wnęką do przygotowania leków i z szufladami, miejsce do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej. Rozmieszczenie szuflad i wnęk uzgodnione z zamawiającym.
99. | sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych na min. 4szt.
100. | sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
101. | na ścianie lewej szyny wraz z min. czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, ładowarka, pompa infuzyjna ciśnieniomierz ścienny. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.
102. | centralna instalacja tlenowa: z 2 butlami (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej z przełącznikiem butla/butla oraz manometrem ( min. 1 w suficie), na prawej ścianie przepływomierz obrotowy panelowy
103. | termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych.
104. | lodówka - wbudowany w zabudowę meblową pojemnik termoizolacyjny przeznaczony do transportu leków wymagających niskiej temperatury ok. 5 st. C.
105. | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami przesuwnymi (umożliwiające swobodne przechodzenie), z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy. Min. wys. 1500mm.
106. | obrotowy w zakresie min. 180 stopni fotel u wezgłowia noszy (za głową pacjenta) przy ścianie działowej, wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie, składane siedzisko.
107. | fotel skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacją kąta oparcia oraz min. jednym podłokietnikiem) wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
108. | dodatkowo oświetlenie tzw. "nocne" LED.
109. | włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu / zamknięciu drzwi przedziału medycznego.
110. | min. 1 głośnik z możliwością wyłączenia.
111. | otwierany szyber-dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta Szyber-dachu.
112. | przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowanym na prawej ścianie panel sterujący ( typu touch screen) informujący o: - temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury. Panel sterujący z wysoko kontrastowym ( rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli - podać), kolorowym (min.260 tys. kolorów podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność( o wymiarach min. 7 cali).
113. | podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki (podać markę i model)
ROZMIESZCZENIE SZAFEK UZGODNIONE Z ZAMAWIAJĄCYM.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
114. | urządzenie do wybijania szyb
115. | dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
116. | kosz na śmieci
117. | nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa
118. | w kabinie kierowcy panel sterujący ( typu touch screen) i informujący o: - pracy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej z możliwością wyświetlania dowolnych napisów, - działaniu reflektorów zewnętrznych, - sterowania sygnałami pneumatycznymi przeznaczonymi do pracy ciągłej, - informacji o naładowaniu obu akumulatorów, - braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury, - temperaturą wew. termoboxu, - zegara (aktualny czas) i kalendarza (data). Panel sterujący z wysoko kontrastowym ( rozdzielczość co najmniej 800x400pixeli - podać), kolorowym (min.260 tys. kolorów podać wartość oferowaną), wyświetlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniającym dobrą widoczność( o wymiarach min. 7 cali - podać wartość oferowaną). Proszę podać markę i model panelu.
119. | instalacja antenowa, elektryczna i głośnikowa w kabinie kierowcy do podłączenia radia oraz dodatkowe głośnik zamontowane w przedziale medycznym
Wyposażenie medyczne
I | NOSZE GŁÓWNE
1. | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym
2. | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
3. | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni;
4. | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
5. | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
6. | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
7. | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;
8. | z poręczami bocznymi składanymi.
9. | wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej).
10. | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
11. | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
12. | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
13. | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy
14. | teleskopowy statyw do kroplówki,
15. | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg
16. | zagłówek do noszy ( jeśli jest w opcji).
17. | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865;
( proszę podać markę i model ).
II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH
1. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
2. | regulację wysokości w min sześciu poziomach
3. | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera)
4. | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach).
5. | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce
6. | system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni
7. | blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym
8. | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg
9. | automatyczny system składania i rozkładania podwozia w trakcie załadunku i rozładunku noszy z ambulansu, bez konieczności używania jakichkolwiek dźwigni lub przycisków
10. | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą
11. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi
12. | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865
( proszę podać markę i model ).
III | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM
1. | 4 koła w tym 2 skrętne( z możliwością zablokowania 2 z nich)
2. | możliwość złożenia do transportu w ambulansie,
3. | podpórka pod stopy pacjenta,
4. | regulacja tylnego uchwytu.
5. | możliwość obsługi krzesełka przez jedną osobę.
6. | 2 pasy poprzeczne + dodatkowy pas przy nogach pacjenta,
7. | system płozowy, umożliwiający bezpieczne poruszanie się z pacjentem po schodach,
8. | waga krzesełka wraz z systemem płozowym nie przekraczająca 13kg
9. | udźwig min. 180 kg
( proszę podać markę i model ).
IV | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM (ELEKTRYCZNE)
1. | 4 koła w tym 2 skrętne( z możliwością zablokowania 2 z nich)
2. | możliwość złożenia do transportu w ambulansie,
3. | wysuwany podnóżek,
4. | regulacja tylnego uchwytu.
5. | hamulec automatycznie blokujący gąsienice podczas postojów podczas wjazdu lub zjazdu,
6. | 2 pasy poprzeczne + dodatkowy pas przy nogach pacjenta,
7. | system płozowy(zasilany elektrycznie), umożliwiający bezpieczne poruszanie się z pacjentem po schodach w górę i w dół,
8. | akumulator litowo-jonowy,obsługuje do min. 15 kondygnacji schodów na jednym ładowaniu,
9. | waga krzesełka wraz z systemem płozowym nie przekraczająca 26kg
10. | udźwig min. 220 kg
( proszę podać markę i model ).
V | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY
1. | duża tarcza zegara (16 x 16 cm łącznie z ramką),
2. | dożywotnia kalibracja zegara,
3. | precyzyjny mechanizm zegarowy, oparty na kamieniach, o certyfikowanej dokładności pomiaru 1 % (± 3 mmHg),
4. | długi przewód spiralny umożliwia pomiar z dalszej odległości,
5. | łatwy odczyt wyników pod różnym kątem,
6. | wyposażony w dużą, wydajną gruszkę z trwałym zaworem spustowym, umożliwiającym płynną i precyzyjną regulację spustu powietrza z mankietu.
7. | komplet mankietów,
( proszę podać markę i model urządzenia).
VI | CIŚNIENIOMIERZ PRZENOŚNY (RĘCZNY)
1. | odporny na wstrząsy oraz upadek z wysokości powyżej 50cm , nie wymagający ponownej kalibracji,
2. | min. 5 lat gwarancji na kalibrację,
3. | zawór obrotowy,
4. | tarczą o średnicy min. 50 mm
5. | zintegrowane, złącze 1 lub 2-przewodowe,
6. | zakres pracy: Od 0 do 300 mmHg,
7. | dokładność w zakresie ± 3 mmHg.,
8. | łatwa wymiana mankietów,
9. | komplet mankietów,
( proszę podać markę i model urządzenia).
VII | URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
1. | urządzenie wykonujące co najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm,
2. | proste w obsłudze, bez względu na to, czy pacjent znajduje się na ziemi, na łóżku czy na noszach w ambulansie,
3. | przepuszczalny dla promieni RTG w pracowni kardiologii inwazyjnej,
4. | urządzenie nie jest ograniczone masą ciała pacjenta,
5. | ładowanie urządzenie max. do 4 godzin,
6. | zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe(230V, 12V)
7. | ciężar urządzenie wraz z akumulatorem max. 10kg,
8. | torba lub plecak do przenoszenia urządzenia,
( proszę podać markę i model urządzenia).
VIII | PRZENOŚNY SSAK AKUMULATOROWY
1. | Zakres regulacji podciśnienia: od 0 do 80 kPa.
2. | Maksymalny przepływ: 30 l/min ± 10% (bez obciążenia).
3. | Ciśnienie atmosferyczne: od 70 do 106 kPa.
4. | Zasilanie: 12 – 15 VDC.
5. | Czas pracy : do min 40 minut (maks. obciążenie).
6. | Czas ładowania: 15 godzin (maks).
7. | Waga max. 5 kg (z pełnym wyposażeniem).
8. | Temperatura pracy przynajmniej od 0 do 50 °C
( proszę podać markę i model urządzenia)
IX | 2x DESKA ORTOPEDYCZNA Z KOMPLETEM 4 PASÓW ORAZ ZAGŁÓWKAMI
( proszę podać markę i model ).
X | 2x PODBIERAKI Z KOMPLETEM PASÓW
( proszę podać markę i model ).
XI | UCHWYT NA JEDNĄ BUTLĘ 2,7L.
XII | UCHWYT KĄTOWY DO POMPY INFUZYJNEJ
1. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - min.24 miesiące bez limitu kilometrów;
2) gwarancja na powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące;
3) gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące;
4) gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) - min. 24 miesiące;
5) gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące.
Czas reakcji na realizację zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 96 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy np. świąt państwowych.
Wykonawca nie wlicza kosztów eksploatacyjnych samochodu bazowego dotyczących np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd, podczas wizyty w ASO, okresowych przeglądów zabudowy medycznej oraz przeglądów okresowych sprzętu medycznego, które są kosztami poza gwarancyjnymi.
2. Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne ambulansu oraz jego wyposażenia medycznego w autoryzowanych punktach serwisowych producenta, znajdujacych się na terenie Polski .
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Operatora. Wykonawca jednocześnie przekaże wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do rejestracji pojazdów.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem przekazał książkę gwarancyjną pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, wykaz wyposażenia dodatkowego, instrukcje obsługi ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem w języku polskim oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiające ich rejestrację.
4) Wykonawca przed wydaniem Zamawiającemu pojazdu, wykona przeglądy przed sprzedażne, tzw. zerowe, a ich wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.
3. Termin wykonania zamówienia.
4. Zamówienie należy realizować nie później niż do dnia 30.11.2020r.