### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 22.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 5/2021 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

Dotyczy sprawy numer postępowania: 5/2021

Firma (…) z siedzibą w (…), zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie:

PYTANIE NR 1 do Załącznika nr: pa.p.1poz.2

| Czy Zamawiający dopuści Zestaw Laparoskopowy o równoważnych parametrach technicznych jak poniżej, w ilościach przewidzianych przez Zamawiającego: Monitor Operacyjny 2D/3D |
| --- |
| Rozdzielczość | 1920x1080 pikseli, 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27’’ |
| Wejścia/wyjścia wideo | 2x DVI-D, 2xSDI/HD-SDI, 2x BNC, S-VHS |
| Podświetlenie | LED |
| Kontrast | 1000:1 |
| Maksymalna jasność | 400 cd/m2 |
| Mocowanie | VESSA 200 |
| Sterownik Kamery |
| Podłączenie | - wideoendoskopy 2D/3D - kamera 2D |
| Wyjścia wideo | 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz |
| Obsługa funkcji sterownika | Ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski wideoendoskopu lub z „ brudnej” strefy sali poprzez przyciski na sterowniku kamery |
| Połączenie ze źródłem światła | Poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski wideoendoskopu: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny |
| Obsługa Menu | Menu wyświetlane na monitorze operacyjnym w języku polskim, w postaci graficzno -tekstowych ikon |
| Tryby wizualizacji | - Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność |
| Tryby pracy | - 4 tryby stałe: chirurgia, ginekologia, torakochirurgia, kardiologia - 3 ustawienia indywidualne użytkownika |
| Możliwe parametry ustawienia obrazu | - jasność (-5 do 5 – co 1) - zoom cyfrowy (1 do 1,8 - krok 0,2) - kontrast (-5 do 5 – co 1) - wyostrzenie krawędzi (-5 do 5 – co 1) - obrót obrazu 180° - przełączanie 2D/3D |
| Typ ochrony | CF |
| Sterowanie jednostki | 4 programowalne przyciski na przednim panelu urządzenia plus osobny przycisk balansu bieli |
| Archiwizator Medyczny FullHD |
| Typ urządzenia | Medyczne urządzenie nagrywające filmy i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości |
| Możliwość zapisu | - dysk wewnętrzny 1 TB - dysk zewnętrzny, pamięć 32 GB w zestawie |
| Formaty video | H.264/MPEG4 (1080) |
| Format zdjęć | JPG |
| Wejścia video | HDMI, DVI(z adapterem) |
| Wyjścia video | HDMI, DVI(z adapterem) |
| Złącza USB | - 1 gniazdo na przedniej ścianie, 2 gniazda na tylnej ścianie, USB 3.0 |
| Rozdzielczość zapisu | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 |
| Sterowanie | - przyciski na przednim panelu urządzenia - zapis zdjęć i filmów z pozycji wideolaparoskopu, możliwość zaprogramowania jednego przycisku |
| Dane pacjenta | - Możliwość zapisu danych pacjenta za pomocą dedykowanej klawiatury - Zapis takich danych jak: Imię, nazwisko, ID, data urodzenia, płeć, operator, inne wyświetlane na monitorze głównym |
| Głowica kamery 2D FULL HD |
| Przetworniki obrazu | 1x 1/3’’ CMOS |
| Rozdzielczość | Full HD 1920x1080, skan progresywny |
| Obiektyw | Zintegrowany, zmiennoogniskowy 14-28mm – zoom optyczny x2 |
| Przyciski | 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, , zapis zdjęć/video, wywołanie dodatkowych efektów (red enhancement, smoke reduction, POP), jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli |
| Szybkość migawki | 1/60 - 1/60000 s |
| Zoom optyczny | Płynnie sterowany za pomocą przycisków lub pierścienia na głowicy kamery |
| Ostrość | Płynne ustawianie ostrości za pomocą pierścienia na głowicy kamery |
| Możliwość współpracy z optykami | ze standardowym przyłączem okularowym ( firmy Storz, Wolf, Olympus) |
| Dezynfekcja | możliwością pełnej dezynfekcji |
| Typ ochrony | CF |
| Źródło światła LED |
| Żywotność modułu LED | 30000 h |
| Regulacja natężenia światła | - ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% - automatyczna, urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery poprzez złącze Mis-bus |
| Sterowanie | - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu wideolaparoskopu |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu |
| Gniazdo światłowodu | Montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf |
| Diagnostyka światłowodów | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji |
| Temperatura barwowa | 5665 K |
| Strumień świetlny | 2510 lumen |
| Typ ochrony | CF |
| Insuflator laparoskopowy z wyświetlaczem LCD z funkcja podgrzewania gazu i oddymiana |
| Gaz insuflacyjny | Medyczny CO2 |
| Funkcje: | Aktywnego oddymiania , dwustopniowa 6l/min i 12l/min |
| Podgrzewania gazu (do temp. 37oC) |
| Regulacja ciśnienia insuflacji | 1-25 mmHg |
| Maksymalny przepływ CO2 | 50l/ min. |
| Możliwe tryby pracy: | standard,pediatria,kardiologia,bariatria |
| Desuflacja gazu | Automatyczna |
| Aktywacji funkcji oddymiania | Przy pomocy przycisku na panelu przednim urządzenia lub włącznikiem nożnym |
| Przełączenie z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną lub poprzez wejście w menu insuflatora | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy |
| Poziom CO2 w butli | Informacja o aktualnej objętości butli z CO2 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2, Filtry do oddymiania -40szt Jednorazowe dreny do oddymiania -40szt Filtry do insuflacji-50szt Sterownik nożny |
| Wózek aparaturowy |
| Ilość półek | Ilość półek 4, z możliwością zamontowania dodatkowej półki |
| Koła | Koła -4 z blokadą, antystatyczne, skrętne, podwójne |
| Wyposażenie | - ramię przegubowe do monitora - uchwyt na wideolaparoskop - mocowanie butli CO2 - szuflada zamykana na klucz -centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESSA -Uchwyt głowicy kamery -wysięgnik na płyny infuzyjne |
| Pompa ssąco – płucząca |
| Sterowanie | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy |
| Płukanie | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną |
| Urządzenie ssąco-płuczace | Średnica 5 mm i długość robocza 330 mm, z otworami na końcu |
| Odsysanie | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi zbiornikami o pojemności 2l |
| Wartość płukania w trybie laparoskopia | 1 - 3,5 l |
| Ciśnienie w trybie laparoskopia | 500 mmHg |
| Parametry odsysania | - 0,7 bar |
| Dodatkowe tryby pracy | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o dodatkowe tryby pracy” - histeroskopia - artroskopia - cystoskopia |
| W zestawie | - dren silikonowy wielorazowy – 2szt -Pojemnik na wydzieliny, 2 litrowy, z wieczkiem, -40szt |

Pozostałe akcesoria oraz wymagania z pkt 86-96 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”,

informuję:

NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy