### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”
numer postępowania: 9/2021

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:

Dotyczy Pakietu nr 4:

- Pkt 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 600 x 460 x 1.740 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki większej wysokości załadunek odbywa się na ergonomicznej wysokości co znacznie ułatwia pracę personelu.

- Pkt 9: Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania myjni wyposażonej w komorę o konkretnej pojemności wyrażonej w litrach. Pojemność komory nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia jeśli jest ona w stanie pomieścić wymaganą w p. 10 ilość naczyń.

- Pkt 15: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia dokonywała dezynfekcji całego układu hydraulicznego czyli zbiornika, wytwornicy pary, orurowania, dysz natryskowych, komory oraz odpływu) w czasie trwania każdego procesu mycia i dezynfekcji.

- Pkt. 21: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając maksymalnego zużycia wody na poziomie 9l/cykl? Urządzenia do mycia kaczek i basenów działają w cyklu otwartym, bez recyrkulacji wody, nie ma więc możliwości aby zużywały jedynie 9l wody na cykl.

- Pkt 23: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 3-fazowym o mocy maksymalnej 9kW? Moc maksymalna nie ma wpływu na zużycia energii przez urządzenie, pozwala jedynie na skrócenie czasu trwania cyklu mycia i dezynfekcji.

- Pkt 24: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w wytwornicę pary zintegrowaną ze zbiornikiem wodnym.

- Pkt 26: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wykonana w całości jedynie ze stali nierdzewnej czy też ze stali kwasoodpornej, która ma znacznie lepsze parametry fizyczno-chemiczne i zapewnia dużo dłuższy cykl życia urządzenia.   Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia była wykonana ze stali kwasoodpornej (AISI 316L), co gwarantuje długotrwałą bezawaryjną pracę urządzenia? Opisana w SIWZ komora ze stali nierdzewnej poddana działaniu wysokich temperatur i agresywnych środków chemicznych bardzo szybko ulegnie uszkodzeniu.

- Pkt 27: Ponieważ myjnie-dezyfektory wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-3 przeprowadzają dezynfekcję termiczną naczyń, nie ma potrzeby stosowania w nich środków dezynfekcyjnych. Ze względu na twardość wody w Polsce, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia, wiodący producenci urządzeń zalecają stosowanie środków myjących (o odczynie zasadowym) oraz odkamieniających (o odczynie kwaśnym). Czy mając na względzie powyższe Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w 2 pompy dozujące środki chemiczne (myjący i odkamieniający)?

- Pkt 29: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wykonana w całości jedynie ze stali nierdzewnej czy też ze stali kwasoodpornej, która ma znacznie lepsze parametry fizyczno-chemiczne i zapewnia dużo dłuższy cykl życia urządzenia.

- pkt 29: Czy Zamawiający wymaga, aby komora urządzenia była wykonana ze stali kwasoodpornej (AISI 316L), co gwarantuje długotrwałą bezawaryjną pracę urządzenia? Opisana w SIWZ komora ze stali nierdzewnej poddana działaniu wysokich temperatur i agresywnych środków chemicznych bardzo szybko ulegnie uszkodzeniu.

- Pkt 30: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o wydajności dostosowanej do konstrukcji oferowanej myjni. Myjnie wiodących producentów, dzięki zoptymalizowanej konstrukcji osiągają doskonałe rezultaty mycia bez konieczności stosowania myjni o tak dużych mocach i wydajnościach.

- Pkt 35: Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu p. 35 na: Czas reakcji serwisu 48h w dni robocze? W obecnej postaci zapis oznacza, ze awaria zgłoszona w sobotę po południu powinna zostać usunięta najdalej do niedzieli po południu, co jest fizycznie niewykonalne.

- Pkt 37: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych?

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane myjnie pozwalały na przeprowadzenie procesów mycia i dezynfekcji pozwalających na eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej jednostki badawczej?

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane myjnie były wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia? ”,

informuję:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

Ad.2. Zgodnie z SWZ.

Ad.3. Zgodnie z SWZ.

Ad.4. Zgodnie z SWZ, maksymalnie 9 l wody na jedną fazę cyklu mycia.

Ad.5. Nie, zgodnie z SWZ.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.7. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.8. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.9. Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali kwasoodpornej.

Ad.10. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.11. Zgodnie z SWZ.

Ad.12. Zamawiający dopuszcza.

Ad.13. Zgodnie z SWZ.

Ad.14. Tak, zamawiający wymaga potwierdzenia stosownym dokumentem.

Ad.15. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy